S1000 中文简易说明书

一、开机

置仪器后的电源开关位于“1”，这时仪器内部的风扇会运转，仪器进入自检状态，自检结束后进入主菜单，箭头标志（▲▼…）选择光标上下左右移动;

主菜单中包括以下几项内容:

• Run:  运行一个已存储的程序。选择要运行的程序的程序名，输入热盖温度和反应体系;确认运行即可。红灯亮表示模块升温，绿灯亮表示模块降温

运行中使用«Screen»键   可在程序运行界面，图线运行界面和主界面之间切换

•New: 输入新的程序。

- 选择New，按New进入，设置程序名（只认可字母和数字的组合，按光标上下键选择字母，按数字键选择数字），按ENTER键两次确认程序名

- 输入热盖温度和反应体系多少,按Enter键进入主程序体的设计

- 用光标在功能语句 TEMP（温度），GOTO（循环）;GRAD（梯度），END（结束）中选择（第一句程序不支持GOTO和END功能）

3．1  编辑常规PCR程序，

3．1．1  选择TEMP，按ENTER确认，输入温度参数， ENTER确认；输入孵育时间，ENTER确认，此时屏幕给出以下选项

YES 该句结束。自动进入下一句的编写，方法同上

NO 该句未结束，可更改；

OPTION中另有四个选项（针对特殊实验要求，一般不用）：

INC 每个循环温度可递增或递减，± ℃/CYCLE（只对循环中的语句有效）；

EXT 每个循环的孵育时间可增加或减少± S/CYCLE（只对循环中的语句有效）；

RAMP 固定速度升温,系统默认是最快速度,一般无需设置

BEEP 温度到达设定值后有提示音；

3．1．2  编辑好常规三步法程序后，选择GOTO语句，按ENTER确认，输入循环体第一步的语句序号， 确认，再输入增加的循环次数（例如循环30次就输入29），确认即可；

3．2  编辑温度梯度功能。例如要在退火步骤中编写55-65℃的温度梯度，选择GRADIENT功能，根据系统提示在LOWER TEMP输入55（为模块最下端那一行的温度），确认，系统提示输入HIGHER TEMP  65，（为模块最上端那一行的温度）确认，输入孵育时间即可。运行该程序时仪器就能实现从下到上，从低到高每一行不同的温度排列

- END   程序编写完毕，一定要写入END，然后存储程序，跳出编程界面；

• View: 显示程序的具体内容，直接用光标选择要查看程序的程序名

• Edit: 修改和储存程序，按照屏幕提示可删除程序中的某句，或在某句前面插入新语句，也可直接修改参数；

• Files: 有关文件和文件夹的操作,分两列左边一列是多文件夹操作,右边是对文件操作;

(文件夹的删除操作要在文件夹为空的时候才能进行)

• Tools 基本是内部参数设置，出厂设置，无需改变；

Gradient Calculator 梯度计算器,设置梯度程序时可以先用梯度计算器查看某个温度区间是否有实验需要的合适温度 ;

.电源要求

本仪器采用开关电源，适用电压范围宽，交流电压100—240V之间均可正常工作，频率为50/60HZ，电源线为三相制，必须有可靠的接地。但电源电压波动不能太大，否则应考虑加装稳压电源，以免损坏机内器件。

维护和保养

一、仪器的维护

1 .定期清洁

无论是仪器外部还是底盘有了灰尘,都可使用湿的软布或其他材料来清洁,必要时可使用中性溶液清洗样品孔。（避免使用强碱、浓酒精和有机溶剂溶液）

2.本机自检功能

开机操作时，本机会运行自检程序，检测仪器软件和硬件并显示结果。

注意：开机自检仅出现在基座温度在18-32℃之问，且基座与环境温差在4℃以内的情况下。

3.通风:仪器一定要放置在通风良好,环境温度不超过31℃的室内.保证通风口两侧至少30cm的空间，仪器底部及左右散热孔无阻塞.

4.本机在运行过程中，禁止用切断电源的方法结束实验：其一,对执行程序不利；其二,电源切断后，风机停转，元件散热不畅，易积热损坏。

5.LED显示屏:本机应避免使用紫外线消毒，以防止破坏LCD液晶显示屏，使用过程中，应避免硬性物体磕碰、划伤，以免损坏。

6.加样:如果实验样品量少,一般将样品放置在样品槽中间,其四个角各放置一个空管,保证热盖压力均匀.

7.使用热盖:热盖下降时感到有阻力后只需再推动拇指轮1,2下即可压紧样品管,否则压力过大将导致样品管变形.

8.更换保险丝:

- 电源开关置”0”位，取下电源线。

- 用一字螺丝刀小心地撬开机器电源插座组件上的小盖。

- 看到两个慢熔保险丝，如有损坏，则更换（随机附送两只）。

注意：若更换新保险丝后该机仍有故障，请通知我公司派工程师检修。

如果您的仪器在运行中出现任何故障，请及时与我公司售后服务部门联系。

元业伯乐售后服务部